## 气温
气温核查记录表
记录编号：G-7231-H(T)23030150101
核查环境 | 气温：20℃ 湿度：90％RH 风速：1.0m/s
开始时间 | 13:10 |  | 结束时间 | 15:50
设备信息 | 标准器 |  | 被核查器具
| 名称：干体炉/精密二通道标准铂电阻温度表 生产厂家：中环天仪（天津）气象仪器有限公司/深圳市艾依康仪器仪表科技有限公司 型号：RTC-158/ TM-3022T 编号：660836-01013/3022T66 证书编号：GQJ(C)WD2021-0604 检定/校准日期：2022年9月9日 有效期至：2023年9月8日 不确定度/最大允许误差：±0.05℃ |  | 使用单位：上栗东源国家气象观测站 器具名称：温湿度传感器 生产厂家：华云升达（北京）气象科技有限责任公司 型号：HYHMP155A 编号：Z110200746936357094202210180580063 最大允许误差：±0.2℃ 自动站型号：DZZ5 区站号：J7231
外观检查 | □合格 ☑ 不合格
核查点 | 标准值（℃） | 修正值（℃） | 标准值算术平均 （℃） | 被核查示值（℃） | 示值误差（℃）
-10 | -9.992 | -0.003 | -9.9953 | -10.113 | -0.11767
-9.989
-9.996
0 | 0.024 | -0.005 | 0.025 | -0.089 | -0.114
0.035
0.031
30 | 30.102 | -0.013 | 30.0833 | 29.983 | -0.10033
30.095
30.092
核查结果 |  | 合格
核查依据 |  | 区域自动气象站现场核查方法（试行）
是否符合要求 |  | ☑ 是 □ 否
校准：周云 |  | 核验：邬清元 | 校准时间： | 2023-03-15