## 湿度
湿度核查记录表
记录编号：G-7231-H(TH)2303150101
核查环境 | 气温：27.0℃ 湿度：42℅RH 风速：2.0m/s
开始时间 | 13:10 |  | 结束时间 | 15:50
设备信息 | 标 准 器 |  | 被校准器具
| 名称：湿度发生器 生产厂家：中环天仪（天津）气象仪器有限公司 型号：JDS505 编号：364257/364675 证书编号：GJQ(C)SD2021-0515 检定/校准日期：2022年9月14日 有效期至：2023年9月13日 不确定度/最大允许误差：±3％（≤80％） ±5％（＞80％） |  | 使用单位：上栗东源国家气象观测站 器具名称：温湿度传感器 生产厂家：华云升达（北京）气象科技有限责任公司 型号：HYHMP155A 编号：Z110200746936357094202210180580063 最大允许误差：±3％（≤80％） ±5％（＞80％） 自动站型号：DZZ5 区站号：J7231
外观检查 | ☑合格 □ 不合格
核查点 | 标准值（%RH） | 修正值（%RH） | 标准值算术平均（%RH） | 被校准示值（%RH） | 示值误差（%RH）
湿度(87%) | 86.6 | 1.2 | 88 | 92.2 | 4.2
86.8
87
湿度(33%) | 33 | -1.7 | 31.4 | 34.3 | 2.9
33.1
33.2
校准结果 | 合格
校准依据 | 区域自动气象站现场核查方法（试行）
是否符合要求 | ☑是 □ 否
校准：周云 |  | 核验：邬清元 | 校准时间： | 2023-03-15