## 风速
风速核查记录表
记录编号：G-7231-H(VS)2303150101
核查环境 | 气温：27.0℃ 湿度：42℅RH 风速：2.0m/s
开始时间 | 13:10 |  | 结束时间 | 15:50
设备信息 | 标准器 |  | 被核查器具
| 名称：风速校验仪 生产厂家：中环天仪（天津）气象仪器有限公司 型号：JJE3 编号：18051020134 证书编号：GQJ(T)LS2021-0013 检定/校准日期：2022年9月16日 有效期至：2023年9月15日 扩展不确定度/最大允许误差：±（0.5＋0.03V）m/s |  | 使用单位：上栗东源国家气象观测站 器具名称：风速传感器 生产厂家：中环天仪（天津）气象仪器有限公司 型号：EL15-1A 编号：Z11120510000000050020 1605100003180 最大允许误差：±（0.5＋0.03V）m/s 自动站型号：DZZ5 区站号：J7231
外观检查 | ☑合格 □ 不合格
核查点（m/s） | 标准值 （m/s） | 被核查示值 （m/s） | 示值误差 （m/s） | 核查结果
2 | 2 | 2 | 0 | 合格
5 | 5 | 4.9 | -0.1 | 合格
10 | 10 | 10 | 0 | 合格
20 | 20.2 | 20.1 | -0.1 | 合格
40 | 40.4 | 40.4 | 0 | 合格
核查结果 |  | 合格
核查依据 |  | 区域自动气象站现场核查方法（试行）
是否符合要求 |  | ☑ 是 □ 否
校准：周云 |  | 核验：邬清元 | 校准时间： | 2023-03-15