## 气压
气压核查记录表
记录编号：G-7231-H(P)2303150101
核查环境 | 气温：27.0℃ 湿度：42℅RH 风速：2.0m/s
开始时间 | 13:10 |  | 结束时间 | 15:50
设备信息 | 标准器 |  | 被核查器具
| 名称：便携式气压发生器 生产厂家：太原市太航压力测试科技有限公司 型号：YKQ-20-B 编号：171161 证书编号：GQJ(V)QY2021-0068 检定/校准日期：2022年9月6日 有效期至：2023年9月5日 不确定度/最大允许误差：±0.3hpa |  | 使用单位：上栗东源国家气象观测站 器具名称：气压传感器 生产厂家：华云升达（北京）气象科技有限责任公司 型号：PTB210 编号：Z110200876936357014201703010312198 最大允许误差：±0.3hpa 自动站型号：DZZ5 区站号：J7231
外观检查 | ☑合格 □ 不合格
核查点 | 标准值（hPa） | 修正值（hPa） | 标准值算术平均 （hPa） | 被核查示值 （hPa） | 示值误差（hPa）
950 | 950 | -0.04 | 949.96 | 950.1 | 0.14
950
950
1000 | 1000 | -0.04 | 999.96 | 1000.1 | 0.14
1000
1000
1050 | 1050 | -0.04 | 1049.96 | 1050 | 0.04
1050
1050
核查结果 |  | 合格
核查依据 |  | 区域自动气象站现场核查方法（试行）
是否符合要求 |  | ☑ 是 □ 否
校准：周云 |  | 核验：邬清元 | 校准时间： | 2023-03-15