## 温度
气温核查记录表
记录编号：G-7231-H(T)23030150101
核查环境 | 气温：20℃ 湿度：90％RH 风速：1.0m/s
开始时间 | 13:10 |  | 结束时间 | 15:50
设备信息 | 标准器 |  | 被核查器具
| 名称：干体炉/精密二通道标准铂电阻温度表 生产厂家：中环天仪（天津）气象仪器有限公司/深圳市艾依康仪器仪表科技有限公司 型号：RTC-158/ TM-3022T 编号：660836-01013/3022T66 证书编号：GQJ(C)WD2021-0604 检定/校准日期：2022年9月9日 有效期至：2023年9月8日 不确定度/最大允许误差：±0.05℃ |  | 使用单位：上栗东源国家气象观测站 器具名称：温湿度传感器 生产厂家：华云升达（北京）气象科技有限责任公司 型号：HYHMP155A 编号：Z110200746936357094202210180580063 最大允许误差：±0.2℃ 自动站型号：DZZ5 区站号：J7231
外观检查 | □合格 ☑ 不合格
核查点 | 标准值（℃） | 修正值（℃） | 标准值算术平均 （℃） | 被核查示值（℃） | 示值误差（℃）
-10 | -9.992 | -0.003 | -9.9953 | -10.113 | -0.11767
-9.989
-9.996
0 | 0.024 | -0.005 | 0.025 | -0.089 | -0.114
0.035
0.031
30 | 30.102 | -0.013 | 30.0833 | 29.983 | -0.10033
30.095
30.092
核查结果 |  | 合格
核查依据 |  | 区域自动气象站现场核查方法（试行）
是否符合要求 |  | ☑ 是 □ 否
校准：周云 |  | 核验：邬清元 | 校准时间： | 2023-03-15

## 湿度
湿度核查记录表
记录编号：G-7231-H(TH)2303150101
核查环境 | 气温：27.0℃ 湿度：42℅RH 风速：2.0m/s
开始时间 | 13:10 |  | 结束时间 | 15:50
设备信息 | 标 准 器 |  | 被校准器具
| 名称：湿度发生器 生产厂家：中环天仪（天津）气象仪器有限公司 型号：JDS505 编号：364257/364675 证书编号：GJQ(C)SD2021-0515 检定/校准日期：2022年9月14日 有效期至：2023年9月13日 不确定度/最大允许误差：±3％（≤80％） ±5％（＞80％） |  | 使用单位：上栗东源国家气象观测站 器具名称：温湿度传感器 生产厂家：华云升达（北京）气象科技有限责任公司 型号：HYHMP155A 编号：Z110200746936357094202210180580063 最大允许误差：±3％（≤80％） ±5％（＞80％） 自动站型号：DZZ5 区站号：J7231
外观检查 | ☑合格 □ 不合格
核查点 | 标准值（%RH） | 修正值（%RH） | 标准值算术平均（%RH） | 被校准示值（%RH） | 示值误差（%RH）
湿度(87%) | 86.6 | 1.2 | 88 | 92.2 | 4.2
86.8
87
湿度(33%) | 33 | -1.7 | 31.4 | 34.3 | 2.9
33.1
33.2
校准结果 | 合格
校准依据 | 区域自动气象站现场核查方法（试行）
是否符合要求 | ☑是 □ 否
校准：周云 |  | 核验：邬清元 | 校准时间： | 2023-03-15

## 风向
风向核查记录表
记录编号：G-7231-H(VX)2303150101
核查环境 | 气温：27.0℃ 湿度：42℅RH 风速：2.0m/s
开始时间 | 13:10 |  | 结束时间 | 15:50
设备信息 | 标准器 |  | 被核查器具
| 名称：风向校验仪 生产厂家：中环天仪（天津）气象仪器有限公司 型号：JJE10 编号：18051030133 证书编号：GQJ(T)LS2021-0019 检定/校准日期：2022年9月16日 有效期至：2023年9月15日 扩展不确定度/最大允许误差：±5° |  | 使用单位：上栗东源国家气象观测站 器具名称：风向传感器 生产厂家：华云升达（北京）气象科技有限责任公司 型号：EL15-2D 编号：Z1102005700100000002016 05100003169 最大允许误差：±5° 自动站型号：DZZ5 区站号：J7231
外观检查 | ☑合格 □ 不合格
核查点 | 被核查示值（°） | 示值误差（°） | 示值误差绝对值（°）
0 | 0 | 0 | 0
121 | 120 | -1 | 1
239 | 241 | 2 | 2
核查结果 |  | 合格
核查依据 |  | 区域自动气象站现场核查方法（试行）
是否符合要求 |  | ☑ 是 □ 否
校准：周云 |  | 核验：邬清元 | 校准时间： | 2023-03-15

## 风速
风速核查记录表
记录编号：G-7231-H(VS)2303150101
核查环境 | 气温：27.0℃ 湿度：42℅RH 风速：2.0m/s
开始时间 | 13:10 |  | 结束时间 | 15:50
设备信息 | 标准器 |  | 被核查器具
| 名称：风速校验仪 生产厂家：中环天仪（天津）气象仪器有限公司 型号：JJE3 编号：18051020134 证书编号：GQJ(T)LS2021-0013 检定/校准日期：2022年9月16日 有效期至：2023年9月15日 扩展不确定度/最大允许误差：±（0.5＋0.03V）m/s |  | 使用单位：上栗东源国家气象观测站 器具名称：风速传感器 生产厂家：中环天仪（天津）气象仪器有限公司 型号：EL15-1A 编号：Z11120510000000050020 1605100003180 最大允许误差：±（0.5＋0.03V）m/s 自动站型号：DZZ5 区站号：J7231
外观检查 | ☑合格 □ 不合格
核查点（m/s） | 标准值 （m/s） | 被核查示值 （m/s） | 示值误差（m/s） | 核查结果
2 | 2 | 2 | 0 | 合格
5 | 5 | 4.9 | -0.1 | 合格
10 | 10 | 10 | 0 | 合格
20 | 20.2 | 20.1 | -0.1 | 合格
40 | 40.4 | 40.4 | 0 | 合格
核查结果 |  | 合格
核查依据 |  | 区域自动气象站现场核查方法（试行）
是否符合要求 |  | ☑ 是 □ 否
校准：周云 |  | 核验：邬清元 | 校准时间： | 2023-03-15

## 气压
气压核查记录表
记录编号：G-7231-H(P)2303150101
核查环境 | 气温：27.0℃ 湿度：42℅RH 风速：2.0m/s
开始时间 | 13:10 |  | 结束时间 | 15:50
设备信息 | 标准器 |  | 被核查器具
| 名称：便携式气压发生器 生产厂家：太原市太航压力测试科技有限公司 型号：YKQ-20-B 编号：171161 证书编号：GQJ(V)QY2021-0068 检定/校准日期：2022年9月6日 有效期至：2023年9月5日 不确定度/最大允许误差：±0.3hpa |  | 使用单位：上栗东源国家气象观测站 器具名称：气压传感器 生产厂家：华云升达（北京）气象科技有限责任公司 型号：PTB210 编号：Z110200876936357014201703010312198 最大允许误差：±0.3hpa 自动站型号：DZZ5 区站号：J7231
外观检查 | ☑合格 □ 不合格
核查点 | 标准值（hPa） | 修正值（hPa） | 标准值算术平均（hPa） | 被核查示值（hPa） | 示值误差（hPa）
950 | 950 | -0.04 | 949.96 | 950.1 | 0.14
950
950
1000 | 1000 | -0.04 | 999.96 | 1000.1 | 0.14
1000
1000
1050 | 1050 | -0.04 | 1049.96 | 1050 | 0.04
1050
1050
核查结果 |  | 合格
核查依据 |  | 区域自动气象站现场核查方法（试行）
是否符合要求 |  | ☑ 是 □ 否
校准：周云 |  | 核验：邬清元 | 校准时间： | 2023-03-15

## 雨量
雨量核查记录表
记录编号：G-J7231-H(R)2302240101
核查环境 | 气温：10.6℃ 湿度：66℅RH 风速：1.9m/s
开始时间 | 16:00 |  | 结束时间 | 17:20
设备信息 | 标准器 |  | 被核查器具
| 名称：雨量校准仪 生产厂：福建省大气探测技术保障中心监制 型号：JJS2型 编号：196 证书编号：LL2213900380 检定/校准日期：2022年10月17日 有效期至：2025年10月16日 不确定度/最大允许误差：4mm/min≤±4%；1mm/min≤±3% |  | 使用单位：上栗东源国家气象观测站 器具名称：双翻斗式雨量传感器 生产厂家：上海气象仪器厂有限公司 型号：SL3-1 编号：Z11020482692610060120230323000W028 最大允许误差：4mm/min≤±4%；1mm/min≤±3% 自动站型号：DZZ5 区站号：J7231
外观检查 | ☑合格 □ 不合格
降水量 （mm） | 雨强 （mm/min） | 标准值 （mm） | 传感器示值 （mm） | 传感器示值 算术平均（mm） | 示值误差 （mm）
10 | 1 | 10 | 10.2 | 10.2333 | 0.23333
10.3
10.2
| 4 | 10 | 10.3 | 10.3 | 0.3
10.3
10.3
核查结果 |  | 合格
核查依据 |  | 区域自动气象站现场核查方法（试行）
是否符合要求 |  | ☑ 是 □ 否
校准： | 刘毅 | 核验：刘振武 | 校准时间： | 2023-02-24