## 雨量
雨量核查记录表
记录编号：G-J7231-H(R)2302240101
核查环境 | 气温：10.6℃ 湿度：66℅RH 风速：1.9m/s
开始时间 | 16:00 |  | 结束时间 | 17:20
设备信息 | 标准器 |  | 被核查器具
| 名称：雨量校准仪 生产厂：福建省大气探测技术保障中心监制 型号：JJS2型 编号：196 证书编号：LL2213900380 检定/校准日期：2022年10月17日 有效期至：2025年10月16日 不确定度/最大允许误差：4mm/min≤±4%；1mm/min≤±3% |  | 使用单位：上栗东源国家气象观测站 器具名称：双翻斗式雨量传感器 生产厂家：上海气象仪器厂有限公司 型号：SL3-1 编号：Z11020482692610060120230323000W028 最大允许误差：4mm/min≤±4%；1mm/min≤±3% 自动站型号：DZZ5 区站号：J7231
外观检查 | ☑合格 □ 不合格
降水量 （mm） | 雨强 （mm/min） | 标准值 （mm） | 传感器示值 （mm） | 传感器示值 算术平均（mm） | 示值误差 （mm）
10 | 1 | 10 | 10.2 | 10.2333 | 0.23333
10.3
10.2
| 4 | 10 | 10.3 | 10.3 | 0.3
10.3
10.3
核查结果 |  | 合格
核查依据 |  | 区域自动气象站现场核查方法（试行）
是否符合要求 |  | ☑ 是 □ 否
校准： | 刘毅 | 核验：刘振武 | 校准时间： | 2023-02-24